|  | ##### ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора АмплиСенс ПЦР-тест-системы Кат.№ BX-100-R0,2 FEP ###### АмплиСенс-100-FEP HSV I, II типа для амплификации участка ДНК HSV I, II типа и гибридизационно-флуоресцентной детекции по окончании амплификации на 110 реакций «только для in vitro диагностики» Хранить от 2 до 8oС в защищенном от света месте. Cерия_ Дата изготовления_ # Годен_10.01.06 |
| --- | --- |

#### Комплект «АмплиСенс-100-FEP HSV I, II типа»

для амплификации участка ДНК HSV I, II типа
и гибридизационно-флуоресцентной детекции по окончании амплификации.

Комплект «АмплиСенс-100-FEP HSV I, II типа» входит в состав тест-системы «АмплиСенс HSV I, II типа-Flu», предназначеной для выявления ДНК HSV I, II типа в соскобах (мазках) со слизистых оболочек, клеточном осадке мочи, содержимом везикул, … методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, с использованием «горячего старта» и внутреннего контрольного образца.

Для выделения ДНК из биологического материала следует использовать комплекты реагентов «ДНК-сорб-А» или «ДНК-сорб-AM» производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора согласно инструкции производителя.

Инструкция по применению.

1. Состав комплекта.

| Реактив | ##### Количество |
| --- | --- |
| ПЦР-смесь-1-FEP (праймеры, нуклеотиды и зонды) раскапана под воск в пробирки 0,2 мл | 110 штук |
| ПЦР-смесь-2-Flu (буфер и Taq-полимераза) | 0,77 мл |
| ПЦР-смесь-Фон | 0,5 мл |
| Минеральное масло для ПЦР | 4,0 мл |
| ПКО (положительный контрольный образец) ДНК | 0,2 мл |
| ДНК-буфер | 0,5 мл |
| Количество реакций (в 25 мкл) | 110 |

Все компоненты комплекта хранятся при температуре 2–8С в защищенном от света месте. Избегайте длительного нахождения ПЦР-смеси-1-FEP на свету! Срок хранения не менее 6 месяцев с даты изготовления (устанавливается по наименьшему из сроков годности компонентов).

2. Материалы и оборудование.

- Амплификатор (термоциклер) «GeneAmp 2700» («Applied Biosystems», США), или «Biometra», или  «PalmCycler» («Corbett Reseach», Австралия).

- ПЦР-детектор «Ala-1» («Biosan», Латвия).

3. ПЦР-бокс или отдельный стол, освещаемый УФ-лампой (например, «Циклотемп» (СП «РТС»).

4. Центрифуга/вортекс (например, «Micro-Spin», Германия, «ТЭТА-2», фирмы «Биоком», Россия).

5.	Отдельный набор автоматических пипеток переменного объема (например, «Ленпипет»).

6.	Одноразовые наконечники для микропипеток до 200 мкл («Ленпипет»).

7.	Одноразовые наконечники с аэрозольным барьером до 200 (100) мкл в штативах («Axygen»)

8.	Штативы для наконечников («Ленпипет») и микропробирок на 0,5 мл («Хеликон»).

9.	Холодильник на 2-80С, морозильник на минус 200С для выделенных ДНК.

10.	Отдельный халат и одноразовые перчатки.

11.	Емкость для сброса наконечников.

3. Порядок работы.

Во всех наборах для амплификации семейства «АмплиСенс» обязательно применяется «горячий старт», который обеспечивается разделением компонентов ПЦР-смеси прослойкой воска. Установка пробирок в прогретый до 95оС блок термоциклера обеспечивает плавление воска и перемешивание реакционных компонентов при этой температуре. Таким образом значительно снижается вероятность образования неспецифических продуктов и обеспечивается высокая чувствительность анализа.

А. Подготовка пробирок для проведения ПЦР.

1. Отобрать необходимое количество пробирок с ПЦР-смесью-1-FEP для амплификации исследуемых и контрольных проб.

2. В пробирки с ПЦР-смесью-1-FEP на поверхность застывшего воска раскапать по 7 мкл ПЦР-смеси-2-Flu, при этом она не должна проваливаться под воск и смешиваться с ПЦР-смесью-1-FEP.

4. Приготовить контрольный образец «Фон». Для этого в пробирку с ПЦР-смесью-1-FEP на поверхность застывшего воска внести 17 мкл ПЦР-смеси-Фон, при этом она не должна проваливаться под воск и смешиваться с ПЦР-смесью-1-FEP. При анализе более 15 образцов рекомендуется приготовить и использовать 2 контрольных образца «Фон».

Б. Проведение амплификации (ПЦР):

1. В готовые пробирки внести по 10 мкл ДНК-проб, выделенных из клинических или контрольных биологических проб.

2. Поставить контрольные реакции амплификации:

а) отрицательный контрольный образец (К-) – вместо ДНК-пробы внести в пробирку 10 мкл ДНК-буфера.

б) положительный контроль (К+) – внести 10 мкл ПКО ДНК.

3. Запустить на амплификаторе соответствующую программу амплификации («65-60-45») - см. Таблицу 1. Когда температура в ячейках достигнет 95С (режим паузы) поставить пробирки* в ячейки амплификатора и нажать кнопку продолжения программы.

*Рекомендуется перед постановкой в амплификатор осадить капли со стенок пробирок кратким центрифугированием на вортекс (2-3 сек).

Таблица 1. Программа «65-60-45»:

|  | Амплификаторы с активным регулированием (по раствору в пробирке): «GeneAmp PCR System 2700» (Applied Biosystems) |  |  | Амплификаторы с активным регулированием (по раствору в пробирке): «Gradient Palm Cycler» (Corbett Research), |  |  | Амплификаторы с матричным регулированием температуры: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | «Biometra» |  |  |
| цикл | температура | время | циклы | температура | время | циклы | температура | время | циклы |
| 0 | 95°С | пауза |  | 95°С | пауза |  | 95°С | пауза |  |
| 1 | 95°С | 5 мин | 1 | 95°С | 5 мин | 1 | 95°С | 5 мин | 1 |
| 2 | 95°С | 20 сек | 20 | 95°С | 20 сек | 20 | 95°С | 25 сек | 20 |
|  | 65°С | 25 сек |  | 65°С | 20 сек |  | 65°С | 40 сек |  |
|  | 72°С | 30 сек |  | 72°С | 25 сек |  | 72°С | 40 сек |  |
|  | 95°С | 20 сек |  | 95°С | 20 сек |  | 95°С | 25 сек |  |
|  | 60°С | 30 сек |  | 60°С | 25 сек |  | 60°С | 40 сек |  |
| 3 | 72°С | 30 сек | 24 | 72°С | 25 сек | 24 | 72°С | 40 сек | 24 |
|  | 95°С | 20 сек |  | 95°С | 20 сек |  | 95°С | 25 сек |  |
| 4 | 60°С | 30 сек | 1 | 60°С | 25 сек | 1 | 60°С | 40 сек | 1 |
| 5 | 10°С | хранение |  | 10°С | хранение |  | 10°С | хранение |  |

4. По окончании выполнения программы амплификации приступить к детекции с помощью прибора «Ala-1».

В. Детекция результатов с помощью прибора «Ala-1» (путем измерения флуоресцентного сигнала).

Работа с флуоресцентным ПЦР-детектором «Ala-1» проводится согласно «Паспорту ПЦР-детектора флуоресцентного «Ala-1».

Для детекции и учета результатов используются следующие настройки теста «HSV» программы «Ala-1», заданные по умолчанию: пороговые значения для канала FAM 1,9 и  2,4; для ВКО указана детекция по каналу HEX и пороговое значение 3,0.

Настройки теста можно просмотреть и изменить, выбрав закладки «Настройки», «Список тестов» в

главном меню программы. (Для этого введя  указанные выше значения, следует нажать кнопку «Сохранить»).

- Включить прибор и запустить программу «Ala-1» на компьютере, присоединенном к прибору.

- Задать протокол измерения, выбрав в верхнем меню «Протокол», «Создать новый». Выбрать тип ротора 48 х 0,2. Выбрать нужный тест («HSV») в списке тестов в меню. Ввести последовательность детектируемых  образцов и фоновых образцов в колонке «Образец». Закрыть окно редактирования протокола детекции.

- В качестве образца (образцов), обозначенного «ФОН» использовать контрольный образец (образцы) «Фон». Для того, чтобы обозначить образец «ФОН» в графе «Образец», используется сочетание клавиш «Ctrl» + «F».

- Поставить пробирки в ячейки предварительно снятого ротора прибора «Ala-1» в соответствии с заданной последовательностью, установить ротор в модуль прибора, закрепив его фиксатором и закрыть крышку. Запустить измерение с помощью значка детекции  в панели активных кнопок (вверху экрана) или выбрав в меню пункт «Протокол», затем «Детекция». По окончании измерения на экран будет выведена таблица результатов.

Прим.: Если в одном протоколе проводится детекция более 48 образцов, то после окончания детекции группы из 48 образцов необходимо извлечь ротор, поместить в его ячейки следующую группу образцов, поместить ротор в прибор и для продолжения детекции нажать кнопку «Продолжить» в окне программы.

- Полученные данные интерпретируются программой автоматически (колонка «1» на экране). Для образцов,

содержащих ДНК HSV I или II типа, в соответствующей графе указано «HSV - обнаружено» (на лиловом фоне). Для образцов, не содержащих ДНК данного возбудителя, в соответствующей графе указано «HSV - не обнаружено» (на голубом фоне). Для образцов, для которых получен сигнал, который нельзя однозначно интерпретировать, требующих повторного анализа, указан результат «cомнительно». Образцы, в которых не детектируется (не превышает фона) как специфический сигнал, так  и сигнал ВКО, требующие повторного анализа, обозначены знаком «нд» на желтом фоне.

- Результат считается достоверным только в случае прохождения положительных и отрицательных контролей амплификации и отрицательного контроля выделения ДНК.

Таблица. Оценка результатов анализа контрольных точек.

| Контроли |  | Контролируемый этап ПЦР-анализа |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК | Выделение ДНК |  | «не обнаружено» |  |
| К- | ПЦР |  | «нд» (отрицательный) |  |
| К+ | ПЦР |  | «обнаружено» |  |

Предприятие-изготовитель - ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, адрес 111123 г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3а, тел. отдела рекламаций (095) 305-54-24, факс (095) 305-54-23.