|  | - ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора АмплиСенс ПЦР-тест-системы - Кат.№ V38-100-R0,5 FEP - АмплиСенс - вариант FEP для ПЦР-амплификации ДНК HSV I и HSV II HSV-typing с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» на 110 реакций «только для in vitro диагностики» Cерия_ Дата изготовления_ - Годен до_ - Хранить при температуре от 2 до 8 °С - в защищенном от света месте |
| --- | --- |
|  | разработано для ПЦР-детекторов «АЛА-1/4» («Biosan», Латвия) и «Джин» («ДНК-Технология», Россия) |

- Комплект «АмплиСенс» вариант FEP

для ПЦР-амплификации ДНК HSV I и HSV II (HSV-typing) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке»

Комплект «АмплиСенс» вариант FEP входит в состав тест-системы «АмплиСенс HSV-typing-FL», предназначеной для дифференциации ДНК вирусов простого герпеса HSV I и HSV II типов в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией.

Для выделения ДНК из биологического материала следует использовать комплекты реагентов «ДНК-сорб-А» или «ДНК-сорб-AM» производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора согласно инструкции производителя.

Внимание! В связи с тем, что у приборов «Джин» отсутствует канал для детекции ВКО (ROX) необходимо предварительно подтвердить наличие вируса простого герпеса в клинических образцах с помощью тест-системы «АмплиСенс HSV I,II-FL».

Комплект состоит из 7 реагентов.

ФОРМА ВЫПУСКА.

| Реактив | Описание | Объём (мл) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЦР-смесь-1-FEP HSV-typing | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,008 | 110 пробирок |
| ПЦР-смесь-2-Flu | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,77 | 1 пробирка |
| ПЦР-смесь-Фон | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,5 | 1 пробирка |
| Минеральное масло для ПЦР | Бесцветная вязкая жидкость | 4,0 | 1 флакон |
| ПКО ДНК HSV-I | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,2 | 1 пробирка |
| ПКО ДНК HSV-II | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,2 | 1 пробирка |
| ДНК-буфер | Прозрачная бесцветная жидкость | 0,5 | 1 пробирка |
| Количество реакций (в 25 мкл) |  |  | 110 |

Комплект рассчитан на постановку 110 реакций, включая контрольные образцы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР-АНАЛИЗА.

(с указанием фирм-производителей / поставщиков):

- Амплификатор «Терцик» («ДНК-Технология», Россия).

- ПЦР-детектор «АЛА-1/4» («Biosan», Латвия) или «Джин» («ДНК-Технология», Россия).

- ПЦР-бокс (например, БАВ-ПЦР-«Ламинар-С», г. Миасс, Россия).

- Вортекс (например, «ТЭТА-2», фирмы «Биоком», Россия).

- Отдельный набор автоматических пипеток переменного объема (например, «Ленпипет», Россия).

- Одноразовые наконечники для микропипеток до 200 мкл (например, «Ленпипет», Россия).

- Одноразовые наконечники с аэрозольным барьером до 200 (100) мкл в штативах (например, «Axygen», США).

- Одноразовые полипропиленовые микропробирки объемом 0,5 мл (например, «Axygen», США).

- Штативы для наконечников (например, «Ленпипет», Россия) и микропробирок на 0,5 мл (например, «Хеликон»).

- Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой не выше минус 16 С для выделенных ДНК.

- Отдельный халат и одноразовые перчатки.

- Емкость для сброса наконечников.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА.

Общий объем реакции – 25 мкл, объем ДНК-пробы – 10 мкл.

Во всех наборах для амплификации семейства «АмплиСенс» обязательно применяется «горячий старт», который обеспечивается разделением компонентов ПЦР-смеси прослойкой воска. Установка пробирок в прогретый до 95 °С блок термоциклера обеспечивает плавление воска и перемешивание реакционных компонентов при этой температуре. Таким образом, значительно снижается вероятность образования неспецифических продуктов и обеспечивается высокая чувствительность анализа.

А. Подготовка пробирок для проведения ПЦР.

1.	Отобрать необходимое количество пробирок с ПЦР-смесью-1-FEP HSV-typing для амплификации исследуемых и контрольных проб.

2.	В пробирки с ПЦР-смесью-1-FEP HSV-typing на поверхность застывшего воска раскапать по 7 мкл ПЦР-смеси-2-Flu, при этом она не должна проваливаться под воск и смешиваться с ПЦР-смесью-1-FEP HSV-typing.

3.	На поверхность добавить каплю минерального масла для ПЦР.

4.	Приготовить контрольный образец «Фон». Для этого в пробирку с ПЦР-смесью-1-FEP HSV-typing на поверхность застывшего воска внести 17 мкл ПЦР-смеси-Фон, при этом она не должна проваливаться под воск и смешиваться с ПЦР-смесью-1-FEP HSV-typing. На поверхность добавить каплю минерального масла для ПЦР. При анализе более 15 образцов рекомендуется приготовить и использовать 2 контрольных образца «Фон».

5.	В готовые пробирки внести по 10 мкл ДНК-проб, выделенных из клинических или контрольных биологических проб.

6.	Поставить контрольные реакции амплификации:

а) отрицательный контрольный образец (К-) – вместо ДНК-пробы внести в пробирку 10 мкл ДНК-буфера.

б) положительный контроль HSV-I (К1+) – внести 10 мкл ПКО ДНК HSV-I;

в) положительный контроль HSV-II (К2+) – внести 10 мкл ПКО ДНК HSV-II.

Б. Проведение амплификации (ПЦР):

1.	Запустить на амплификаторе «Терцик» программу «65-60-45». Когда температура в ячейках достигнет 95 °С (режим паузы) поставить пробирки* в ячейки амплификатора и нажать кнопку продолжения программы.

*Рекомендуется перед постановкой в амплификатор осадить капли со стенок пробирок кратким центрифугированием на вортексе (1-3 с).

Программа «65-60-45»:

95 °С – 5 мин

35 циклов: 95 °С – 10сек/ 65 °С – 10 сек / 72 °С – 10 сек

9 циклов:  95 °С – 15сек/ 60 °С – 25 сек / 72 °С – 10 сек

1 цикл:  95 °С – 15сек/ 60 °С – 25 сек

хранение – 10 °С

2.	По окончании выполнения программы амплификации приступить к детекции.

В 1. Детекция результатов с помощью прибора «АЛА-1/4».

Работа с флуоресцентным ПЦР-детектором «АЛА-1/4» проводится согласно «Паспорту ПЦР-детектора флуоресцентного «АЛА-1/4».

Для детекции и учета результатов используются следующие настройки теста «HSV-typing» программы «АЛА-1/4», заданные по умолчанию: пороговые значения для канала FAM и HEX 1,9 и 2,4; для ВКО указана детекция по каналу ROX и пороговое значение 2,5.

Настройки теста можно просмотреть и изменить, выбрав закладки «Настройки», «Список тестов» в главном меню программы. (Для этого введя  указанные выше значения, следует нажать кнопку «Сохранить»).

- Включить прибор и запустить программу «АЛА-1/4» на компьютере, присоединенном к прибору.

- Задать протокол измерения, выбрав в верхнем меню «Протокол», «Создать новый». Выбрать тип ротора 36 х 0,5. Выбрать нужный тест («HSV-typing») в списке тестов в меню. Ввести последовательность детектируемых  образцов и фоновых образцов в колонке «Образец». Закрыть окно редактирования протокола детекции.

- В качестве образца (образцов), обозначенного «ФОН» использовать контрольный образец (образцы) «Фон». Для того, чтобы обозначить образец «ФОН» в графе «Образец», используется сочетание клавиш «Ctrl» + «F».

- Поставить пробирки в ячейки предварительно снятого ротора прибора «АЛА-1/4» в соответствии с заданной последовательностью, установить ротор в модуль прибора, закрепив его фиксатором и закрыть крышку. Запустить измерение с помощью значка детекции  в панели активных кнопок (вверху экрана) или выбрав в меню пункт «Протокол», затем «Детекция». По окончании измерения на экран будет выведена таблица результатов.

Прим.: Если в одном протоколе проводится детекция более 36 образцов, то после окончания детекции группы из 36 образцов необходимо извлечь ротор, поместить в его ячейки следующую группу образцов, поместить ротор в прибор и для продолжения детекции нажать кнопку «Продолжить» в окне программы.

- Полученные данные интерпретируются программой автоматически (колонка «1» и «2» на экране). Для образцов, в которых обнаружена ДНК HSV II типа в колонке «1» в соответствующей строке будет указано «HSV II - обнаружено» (на лиловом фоне), для образцов содержащих HSV I типа – в колонке «2» «HSV I - обнаружено» . Для образцов, в которых не обнаружены ДНК HSV II и I типов в соответствующей графе будет указано «HSV II (HSV I) - не обнаружено» (на голубом фоне). Для образцов, у которых получен сигнал, который нельзя однозначно интерпретировать (возможно, положительный), указан результат «сомнительно». Для таких образцов требуется повторное проведение анализа для получения достоверного результата. Образцы, в которых не детектируется (не превышает фона) как специфический сигнал, так и сигнал ВКО, требующие повторного проведения анализа, обозначены знаком «нд» на желтом фоне.

6.	Результат считается достоверным только в случае прохождения положительных и отрицательных контролей амплификации и отрицательного контроля выделения ДНК.

Таблица 1. Оценка результатов анализа контрольных точек.

| Контроли | Контролируемый этап ПЦР-анализа | Результат отображаемый прибором |  |  | Интерпретация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| ОК | Выделение ДНК | HSV II – не обнаружено | HSV I – не обнаружено | Вко + | отрицательный |
| К- | ПЦР | HSV II - нд | HSV I - нд | Вко - | отрицательный |
| К2+ (HSV II) | ПЦР | HSV II - обнаружено | HSV I - нд | Вко - | положительный |
| К1+ (HSV I) | ПЦР | HSV II - нд | HSV I - обнаружено | Вко - | положительный |

В 2. Детекция результатов с помощью прибора «Джин».

Работа с флуоресцентным ПЦР-детектором «Джин» проводится согласно «Паспорту ПЦР-детектора флуоресцентного «Джин». Для детекции и учета результатов используются стандартные настройки теста «HSV» программы «Джин», заданные по умолчанию: пороговые значения равны для «-»  1,75; для «+» – 2,1; для «ВК» – 2,5.

Настройки теста можно просмотреть выбрав меню «Настройки», «Список тестов» в главном меню программы. Если значения изменены, требуется восстановить начальные значения, указанные выше, и сохранить изменения при выходе из программы.

- Включить прибор и запустить программу «Джин» на компьютере, присоединенном к прибору.

- Задать протокол измерения. Ввести количество измеряемых образцов и фоновых образцов, выбрать нужную инфекцию («HSV») в списке тестов в графе «Тест», нажать кнопку «OK» и ввести последовательность детектируемых образцов (в колонке «Образец»).

- В качестве образца, обозначенного «ФОН» использовать контрольный образец «Фон».

- Поставить пробирки в ячейки модуля прибора «Джин» в соответствии с заданной последовательностью (группами по 12 образцов) и запустить измерение с помощью значка цветной призмы в панели активных кнопок (вверху экрана). По окончании измерения вынуть пробирки и нажать кнопку «OK».

- Полученные данные интерпретируются программой автоматически (колонка «Результат» на экране). Положительные образцы HSV II типа обозначаются знаком «+» на красном фоне; положительные образцы HSV I типа – знаком «―» на зеленом фоне; образцы, для которых получен сигнал, который нельзя однозначно интерпретировать, требующие повторного анализа, обозначены знаком «?» на желтом фоне; и образцы, в которых не детектируется (не превышает фона) как сигнал на HSV II, так и сигнал на HSV I обозначены знаком «нд» на желтом фоне.

- ВНИМАНИЕ! При одновременном присутствии продуктов амплификации ДНК вирусов HSV I и HSV II в клиническом образце отсутствует цветовая дифференциация соответствующих ячеек, поэтому, в ходе анализа необходимо контролировать числовые значения по каналу «ВК». В случае превышения сигнала по отношению к фону более чем в 2,5 раза (при положительном сигнале на канале «специфика») результатом анализа предполагается наличие обоих типов вирусов (HSV I и HSV II).

- Результат считается достоверным только в случае прохождения положительных и отрицательных контролей амплификации и отрицательного контроля выделения ДНК.

Таблица 2. Оценка результатов анализа контрольных точек.

| Контроли | Контролируемый этап ПЦР-анализа | Результат |
| --- | --- | --- |
| ОК | Выделение ДНК | «нд» (отрицательный) |
| К- | ПЦР | «нд» (отрицательный) |
| К2+ (HSV II) | ПЦР | «+» (положительный) |
| К1+ (HSV I) | ПЦР | «-» (положительный) |

- ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ.

Обеззараживание биоматериала и реагентов следует проводить на каждой стадии отдельно, помещая одноразовую пластиковую посуду (пробирки, наконечники) в специальные контейнеры, содержащие дезинфицирующий 0,2 % раствор ДП-2Т.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

Срок годности. См. на этикетке (устанавливается по наименьшему из сроков годности реагентов).

Транспортирование. Комплект транспортировать при температуре от 2 до 8 С в течение трёх суток.

Хранение. Комплект хранить при температуре от 2 до 8 С. Следует избегать длительного нахождения ПЦР-смеси-1-FEP HSV-typing на свету.

Рекламации на качество направлять по адресу предприятия-изготовителя - ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, адрес 111123 г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3а, тел. ОБТК (495) 305-54-24, факс (495) 305-54-23, e-mail: obtk@pcr.ru.