|  | - ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора АмплиСенс ПЦР-тест-системы - Кат.№ B5-100-R0,5 FEP - АмплиСенс - вариант 100 FEP для амплификации участка ДНК Neisseria gonorrhoeae и гибридизационно-флуоресцентной детекции по окончании амплификации на 80+30 реакций «только для in vitro диагностики» Хранить от 2 до 8°С в защищенном от света месте Cерия_15.11.05 Дата изготовления_15.11.05 - Годен до_15.05.06 |
| --- | --- |

- Комплект «АмплиСенс» вариант 100 FEP

для амплификации участка ДНК Neisseria gonorrhoeae и детекции результатов ПЦР путем измерения флуоресцентного сигнала по окончании амплификации.

Комплект «АмплиСенс» вариант 100 FEP для амплификации участка ДНК Neisseria gonorrhoeae входит в состав тест-системы «АмплиСенсÒ Neisseria gonorrhoeae-Flu», предназначеной для выявления ДНК Neisseria gonorrhoeae в соскобах (мазках) со слизистых оболочек, клеточном осадке мочи методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией, с использованием «горячего старта» и внутреннего контрольного образца.

Для выделения ДНК из биологического материала следует использовать комплекты реагентов «ДНК-сорб-А» или «ДНК-сорб-В» производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора.

Инструкция по применению.

1. Состав комплекта.

| Реактив | - Количество |
| --- | --- |
| ПЦР-смесь-1-FEP Ng1 раскапана под воск в пробирки 0,5 мл | 80 штук |
| ПЦР-смесь-1- FEP Ng2 раскапана под воск в пробирки 0,5 мл | 30 штук |
| ПЦР-смесь-2-Flu | 0,77 мл |
| ПЦР-смесь-фон | 0,5 мл |
| Минеральное масло для ПЦР | 4,0 мл |
| ПКО ДНК N.gonorrhoeae | 0,2 мл |
| ДНК-буфер | 0,5 мл |
| Количество реакций (в 25 мкл) | 110 |

Все компоненты комплекта хранить при температуре от 2 до 8°С в защищенном от света месте. Избегайте длительного нахождения ПЦР-смеси-1-FEP на свету! Срок хранения см. на этикетке (устанавливается по наименьшему из сроков годности компонентов).

2. Материалы и оборудование.

- Амплификатор (например, «Терцик», фирмы «ДНК-Технология», Россия).

- ПЦР-детектор (например, «Джин», фирмы «ДНК-Технология», Россия).

3.	ПЦР-бокс или отдельный стол, освещаемый УФ-лампой (например, «Циклотемп» (СП «РТС»).

4.	Вортекс (например, «ТЭТА-2», фирмы «Биоком», Россия).

5.	Отдельный набор автоматических пипеток переменного объема (например, «Ленпипет»).

6.	Одноразовые наконечники для микропипеток до 200 мкл («Ленпипет»).

7.	Одноразовые наконечники с аэрозольным барьером до 200 (100) мкл в штативах («Axygen»)

8.	Штативы для наконечников («Ленпипет») и микропробирок на 0,5 мл («Хеликон»).

9.	Холодильник от 2 до 8°С, морозильник на минус 18±2°С для выделенных ДНК.

10.	Отдельный халат и одноразовые перчатки.

11.	Емкость для сброса наконечников.

- В наборах семейства «АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae» для выявления ДНК микроорганизмов Neisseria gonorrhoeae используются две пары праймеров и зонды:

ПЦР-смесь-1 FEP Ng1 - для амплификации и детекции участка ДНК криптической плазмиды.

ПЦР-смесь-1 FEP Ng2 - для амплификации и детекции гена аминоацетилтрансферазы.

Анализ осуществляется в два этапа. Сначала проводится ПЦР-тест реакция с ПЦР-смесью-1 FEP Ng1, в качестве скринирующего теста. Затем с ДНК-пробами, давшими положительный результат в первой реакции, проводится амплификация с парой Ng2, в качестве подтверждающего теста. Положительными на наличие ДНК Neisseria gonorrhoeae считаются образцы, которые детектируются как положительные в обоих реакциях (с ПЦР-смесью-1-FEP Ng1 и с ПЦР-смесью-1-FEP Ng2). Если амплификация идет только с одной парой праймеров, то в образце присутствует Neisseria другого вида.

3. Порядок работы.

Во всех наборах для амплификации семейства «АмплиСенс» обязательно применяется «горячий старт», который обеспечивается разделением компонентов ПЦР-смеси прослойкой воска. Установка пробирок в прогретый до 95оС блок термоциклера обеспечивает плавление воска и перемешивание реакционных компонентов при этой температуре. Таким образом значительно снижается вероятность образования неспецифических продуктов и обеспечивается высокая чувствительность анализа.

А1. Подготовка пробирок для проведения ПЦР  (1-я реакция с ПЦР-смесью-1-FEP Ng1)

1.	Отобрать необходимое количество пробирок с ПЦР-смесью-1-FEP Ng1 для амплификации исследуемых и контрольных проб.

2.	В пробирки с ПЦР-смесью-1-FEP Ng1 на поверхность застывшего воска раскапать по 7 мкл ПЦР-смеси-2-Flu, при этом она не должна проваливаться под воск и смешиваться с ПЦР-смесью-1-FEP Ng1.

3.	На поверхность добавить каплю минерального масла для ПЦР.

4.	Приготовить контрольный образец «Фон». Для этого в пробирку с ПЦР-смесью-1-FEP Ng1 на поверхность застывшего воска внести 17 мкл ПЦР-смеси-Фон, при этом она не должна проваливаться под воск и смешиваться с ПЦР-смесью-1-FEP Ng1.

А2. (2-я реакция, с ПЦР-смесью-1-FEP Ng2)

Подготовка пробирок для проведения второй реакции выполняется так же, как для первой реакции, с использованием пробирок с ПЦР-смесью-1-FEP Ng2.

Б. Проведение амплификации (ПЦР):

1.	В готовые пробирки внести по 10 мкл ДНК-проб, выделенных из клинических или контрольных биологических проб.

2.	Поставить контрольные реакции амплификации:

а) отрицательный контрольный образец (К-) – вместо ДНК-пробы внести в пробирку 10 мкл ДНК-буфера.

б) положительный контроль (К+) – внести 10 мкл ПКО ДНК N.gonorrhoeae.

3. Запустить на амплификаторе соответствующую программу амплификации («65-60-45») - см. Таблицу 1. Когда температура в ячейках достигнет 95С (режим паузы) поставить пробирки* в ячейки амплификатора и нажать кнопку продолжения программы.

*Рекомендуется перед постановкой в амплификатор осадить капли со стенок пробирок кратким центрифугированием на вортекс (2-3 сек).

Таблица 1. Программа «65-60-45»:

|  | Амплификаторы с активным регулированием (по раствору в пробирке): «GeneAmp PCR System 2700» (Applied Biosystems) |  |  | Амплификаторы с активным регулированием (по раствору в пробирке): «Gradient Palm Cycler» (Corbett Research), |  |  | Амплификаторы с матричным регулированием температуры: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | «Biometra» |  |  |
| Цикл | температура | время | циклы | температура | время | циклы | температура | время | циклы |
| 0 | 95°С | пауза |  | 95°С | пауза |  | 95°С | пауза |  |
| 1 | 95°С | 5 мин | 1 | 95°С | 5 мин | 1 | 95°С | 5 мин | 1 |
| 2 | 95°С | 20 сек | 20 | 95°С | 20 сек | 20 | 95°С | 25 сек | 20 |
|  | 65°С | 25 сек |  | 65°С | 20 сек |  | 65°С | 40 сек |  |
|  | 72°С | 30 сек |  | 72°С | 25 сек |  | 72°С | 40 сек |  |
|  | 95°С | 20 сек |  | 95°С | 20 сек |  | 95°С | 25 сек |  |
|  | 60°С | 30 сек |  | 60°С | 25 сек |  | 60°С | 40 сек |  |
| 3 | 72°С | 30 сек | 24 | 72°С | 25 сек | 24 | 72°С | 40 сек | 24 |
|  | 95°С | 20 сек |  | 95°С | 20 сек |  | 95°С | 25 сек |  |
| 4 | 60°С | 30 сек | 1 | 60°С | 25 сек | 1 | 60°С | 40 сек | 1 |
| 5 | 10°С | хранение |  | 10°С | хранение |  | 10°С | хранение |  |

4. По окончании выполнения программы амплификации приступить к детекции с помощью прибора «Ala-1».

В. Детекция результатов с помощью прибора «Ala-1» (путем измерения флуоресцентного сигнала).

Работа с флуоресцентным ПЦР-детектором «Ala-1» проводится согласно «Паспорту ПЦР-детектора флуоресцентного «Ala-1».

Для детекции и учета результатов 1-ой реакции c ПЦР-смесью N.g.-1 используются следующие настройки теста «Ng-1» программы «Ala-1», заданные по умолчанию: пороговые значения для канала FAM 1,9 и  2,4; для ВКО указана детекция по каналу HEX и пороговое значение 2,2.  Для детекции и учета результатов 2-ой реакции c ПЦР-смесью N.g.-2 используются тест «Ng-2» со следующими настройками, заданными по умолчанию: детекция по каналу FAM, пороговые значения для канала FAM 1,9 и  2,4

Настройки теста можно просмотреть и изменить, выбрав закладки «Настройки», «Список тестов» в

главном меню программы. (Для этого, введя  указанные выше значения, следует нажать кнопку «Сохранить»).

- Включить прибор и запустить программу «Ala-1» на компьютере, присоединенном к прибору. Задать протокол измерения, выбрав в верхнем меню «Протокол», «Создать новый». Выбрать тип ротора 48 х 0,2. Выбрать нужный тест («Ng-1» или «Ng-2») в списке тестов в меню. Ввести последовательность детектируемых  образцов и фоновых образцов в колонке «Образец». Закрыть окно редактирования протокола детекции.

- В качестве образца (образцов), обозначенного «ФОН» использовать контрольный образец (образцы) «Фон» (для того, чтобы обозначить образец «ФОН» в графе образец, используется сочетание клавиш «Ctrl» + «F»).

- Поставить пробирки в ячейки предварительно снятого ротора прибора «Ala-1» в соответствии с заданной последовательностью, установить ротор в модуль прибора, закрепив его фиксатором, и закрыть крышку. Запустить измерение с помощью значка детекции в панели активных кнопок (вверху экрана). По окончании детекции на экран будет выведена таблица результатов.

Прим. Если в одном протоколе проводится детекция более 48 образцов, то после окончания детекции серии из 48 образцов извлеките ротор, поместите в его ячейки следующую серию образцов, поместите ротор в прибор и для продолжения детекции нажмите кнопку «Продолжить» в окне программы.

- Полученные данные интерпретируются программой автоматически (колонка «1» на экране).

- При учете результатов первой реакции (с ПЦР-смесью Ng-1) для образцов, содержащих ДНК Neisseria gonorrhoeae в сответствующей графе указано «N.g.-1 обнаружено» (на лиловом фоне). Для образцов, не содержащих ДНК данного возбудителя, в соответствующей графе указано «Не обнаружено» (на голубом фоне). Для образцов, для которых получен сигнал, который нельзя однозначно интерпретировать (возможно, присутствует ДНК данного возбудителя), требующих повторного анализа, указан результат «сомнительно». Образцы, в которых не детектируется (не превышает фона) как специфический сигнал, так  и сигнал ВКО, требующие повторного анализа, обозначены знаком «нд» на желтом фоне.

- При учете результатов второй реакции (с ПЦР-смесью Ng-2) для образцов, содержащих ДНК Neisseria gonorrhoeae в сответствующей графе указано «N.g.-2 обнаружено» (на лиловом фоне). Для образцов, не содержащих ДНК данного возбудителя, в соответствующей графе указано «Ng-2 не обнаружено» (на голубом фоне). Для образцов, для которых получен сигнал, который нельзя однозначно интерпретировать, требующих повторного анализа, указан результат «сомнительно».

- Результат считается достоверным только в случае прохождения положительных и отрицательных контролей амплификации и отрицательного контроля выделения ДНК.

Таблица. Оценка результатов анализа контрольных точек

| Контроли |  | Контролируемый этап ПЦР-анализа |  | Результат реакции с ПЦР-смесью-1-FEP Ng1 | Результат реакции с ПЦР-смесью-1-FEP Ng2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК | Выделение ДНК |  | «Ng-1 не обнаружено» |  |  | «Ng-2 не обнаружено» |
| К- | ПЦР |  | «нд» (отрицательный) |  |  | «Ng-2 не обнаружено» |
| К+ | ПЦР |  | «Ng-1 обнаружено» |  |  | «Ng-2 обнаружено» |

Предприятие-изготовитель - ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, адрес 111123 г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3а, тел. отдела рекламаций (095) 305-54-24, факс (095) 305-54-23.