Специализированная система обработки изображений «BIOTEST-D»

Общие сведения.

Система обработки изображений «BIOTEST-D» предназначена для ввода черно-белых изображений из видеокамеры в компьютер, их последующей обработке и записи всех результатов в общую базу данных. Система ориентирована на работу для ПЦР-анализа, но может использоваться и для других целей. Аппаратная часть может использоваться с любым трансиллюминатором с ультрафиолетовой подсветкой.

Программное обеспечение рассчитано на работу  только в системе Microsoft Windows  (R) 95/98.

Минимальные требования к компьютеру:

- любая конфигурация, где устойчиво работает операционная система;

- видеокарта с палитрой больше, чем 256 цветов.

Аппаратная часть.

В состав системы входит черно-белая видеокамера на ПЗС-матрицеPZS, объектив, светофильтр, блок питания для камеры и переключатель сигналов  Data Switch.

Основные технические характеристики

Видеокамера:

| 1. | Чувствительный элемент | 1/2" ПЗС-матрицаPZS |
| --- | --- | --- |
| 2. | Количество рабочих элементов | 540 Х 576 |
| 3. | Время накопления сигнала на ПЗС-матрицеPZS | 3 минуты |
| 4. | Чувствительность при светосиле объектива F1.2 | 0.25 Lux |
| 5. | Чувствительность при выдержке 4 сек. | 10e- 3 Lux |
| 6. | Гамма-коррекцияGamma | 0.45 или 1 |
| 7. | Автоматическая регулировка усиления АРУARU | от 4 до 32 db |
| 8. | Габариты без объектива | 42 Х 48 Х 95 мм |

Видеокамера может работать в двух режимах. Обычный режим формирует изображение за 100 мс. Режим накопления позволяет многократно повысить чувствительность. Видеокамера, в зависимости от поставки, может быть оснащена объективом с постоянным фокусным расстоянием 12-16 мм, либо трансфокатором.

Видеоконтроллер:

| 1. | Размер изображения | 660 Х 500 точек |
| --- | --- | --- |
| 2. | Количество градации уровня серого | 256 |
| 3. | Время ввода одного кадра | 100 мс |
| 4. | Аппаратный интерфейс | ISA 8 бит. |

Особенности.

Благодаря режиму накопления система позволяет получать изображения слабо освещенных объектов, а применение специального светофильтра снижает требования к используемому ультрафиолетовому трансиллюминатору.

Видеокамера подключается в LPT порт компьютера, изображение в цифровом виде передается в компьютер и интерпретируется на экране монитора.

Программная часть.

Программная часть состоит из двух модулей: BIOTEST и PCRBASE.

|  | BIOTEST Программа имеет три режима. Режим работы с видеокамерой позволяет управлять всеми ее функциями, интерпретировать изображение на мониторе компьютера и запоминать его в следующих графических форматах: TIFF, JPG, BMP, TGA. Режим обработки изображений содержит все необходимые функции графического редактора: преобразование яркости и контрастности, гамма-коррекция, поворот изображения на любой угол, масштабирование, печать. Для исследовательских целей доступна функция получения линейного профиля любой части изображения в координатах светимости. |
| --- | --- |
| Спецрежим предназначен для быстрой обработки участков изображения и занесения результатов в базу данных. При работе с электрофореграммой геля в полуавтоматическом режиме определяются координаты каждой пробы (светлое пятно), ее интегральная светимость и объем под поверхностью, который может интерпретироваться как характеристика массы вещества. Каждой пробе присваивается уникальное имя и ряд отдельных характеристик таких как инфекция, поставщик, пациент. Кроме того предусмотрен ряд мер, позволяющих автоматически определять положительную или отрицательную реакцию на соответствующую инфекцию при предварительном назначении эталонной пробы. |  |

|  | PCRBASE Программа позволяет просматривать и редактировать базу данных в виде таблицы, элементами которой являются: файл изображения, дата и перечисленные выше характеристики проб. Кроме того возможно осуществлять выборки из всей базы по дате, по инфекции и т.д. Как сама база, так и таблица запроса может экспортироваться в текстовый файл, который доступен другим программам, например Excel или Access. |
| --- | --- |

Информация для контакта:

| ЦНИИ Эпидемиологии МЗ РФ | Телефон | (095) 176-7884; 305-5424 |
| --- | --- | --- |
|  | Факс | (095) 305-5423 |
|  | WWW | http://www.pcr.ru |
|  | E-Mail | amplisens@pcr.ru |
| Разработчик системы | E-Mail | kek@dataforce.net |