- Проведение реакции амплификации и анализ результатов с использованием программы FRT Manager.

- ВНИМАНИЕ! Данная инструкция описывает минимальную последовательность действий, необходимую для проведения исследования. Для ознакомления со всеми возможностями программного обеспечения рекомендуем прочитать полное руководство пользователя.

- После выполнения входа в систему перейти к формированию

- новой задания с помощью кнопки «новая постановка».

- В появившемся окне выбрать используемый амплификатор.

- В открывшемся окне на закладке «Реакционный блок»  выбрать шаблон реакционного блока двойным щелчком левой кнопкой мыши.

- На закладке «Группа совместимости» выбрать из списка группу методик с названием «Службы донорства».

- Выбрать в списке «Методики» (см рис 1, сноска 5)

- HCV/HBV/HIV-FL (для наборов кат.№ TR-V62-Ms(RG,DT) и R-V62(RG,Dt)) или

- HCV/HBV/HIV (FRT-4х)-FL (для набора кат.№ R-V50-4x(RG,iQ,Mx,Dt))

- Выбрать серию реагентов. Серия реагентов выбирается из выпадающего списка (см рис 1, сноска 6).

- Если необходимой серии нет в списке, её можно зарегистрировать, нажав кнопку         . Для регистрации серии в появившемся окне ввести значения из вкладыша к набору данной серии.

- Зарегистрировать образцы. Для этого:

  - выбрать позицию в роторе или планшете соответствующую исследуемому образцу.

  - ввести его обозначение и нажав «ввод/enter» на клавиатуре.

  - повторить данные действия для всех образцов.

- Выбрать необходимые контроли и расставить их в соответствующие позиции в роторе или планшете. Добавление и удаление контролей из постановки производится с помощью кнопок                         .

- Указать тип биоматериала для образцов с учётом объема экстракции.

- Запустить постановку в работу, нажав кнопку. Перед этим еще раз проверить все ли образцы правильно подписаны и все ли на местах, соответвующих позициям в амплификаторе.

6

7

7

Контролируйте комментарии системы

8

8

9

10

5

- Анализ результатов в программе FRT Manager

- После завершения программы амплификации и вычисления конечных результатов система отобразит полученные данные для просмотра.

- Авторизовать (подтвердить) или отвергнуть (и отправить на повторное проведение исследований) можно только  после просмотра полученных результатов и их оценки. Перед авторизацией методики мы рекомендуем проверить данные постановки, убедиться в отсутствии серьезных ошибок.

- Анализ результатов происходит автоматически после завершения теста.

- Результаты постановки можно найти в списке завершённых поставок.

- Выбрать постановку и открыть двойным щелчком левой кнопкой мыши.

- Откроется список результатов всей постановки (вкладка РЕЗУЛЬТАТЫ):

  - Результаты постановки могут быть промаркированы несколькими вариантами цветов:

- флаг зелёный – без ошибок,

- красный – с ошибками,

- жёлтый – отсутствуют необязательные контроли или использованы реагенты с истёкшим сроком годности.

- Для более детального просмотра результатов и их анализа следует перейти на вкладку ПОДРОБНО:

  - Основные результаты для образцов и контролей имеют флаг: зелёный – без ошибок, красный – с ошибками.

  - Поле «Дополнительные результаты для образцов, смесей, каналов»: содержит значения пороговых циклов (Ct). Важно отметить, что положительный контроль должен пройти  (Ct £ значения, указанного во вкладыше)по всем каналам, также как и отрицательный контроль должен по всем отсутствовать

- Перейти на вкладки графиков флуоресцентной детекции. Убедится, что нет артефактных данных.

- После проверки корректности графиков, авторизовать методику и подтвердить авторизацию нажатием соответствующих кнопок, и закрыть постановку

- Для просмотра и печати авторизованных результатов необходимо нажать кнопку «Список результатов»                     в главном меню программы.

- После процедуры авторизации перейти в раздел «Список результатов» для печати бланков. Возможна печать бланков сразу для всей постановки, либо для отдельныхобразцов. Для печати результатов необходимо выделить постановку или образец и нажать кнопку «Печать»