ООО «Кваттролаб»

Описание протокола обмена данными с ЛИС

2009

Оглавление

1	Общие сведения	3

2	Блок «Взаимодействие с ЛИС»	4

# Общие сведения

Система использует для обмена данными с внешней лабораторной информационной системой протокол ASTM E1394-97.

В качестве протокола транспортного уровня может быть использован один из двух протоколов:

- ASTM E1381-95;

- TCP/IP.

Система поддерживает три режима обмена данными:

- Single (однонаправленный);

- Batch (двунаправленный);

- Query (режим запроса).

В режиме Single система отправляет результаты для образцов, после того как они были авторизованы.

В режиме Batch система получает запросы на проведение методик для образцов из ЛИС, и после того как результаты по этим методикам авторизованы, отправляет их в ЛИС.

В режиме Query система запрашивает у ЛИС данные о методиках, по которым необходимо провести анализ с образцом. Запрашиваются либо все образцы сразу (если пользователь нажал кнопку «Запросить все из ЛИС» на форме «Образцы») или конкретный образец (если пользователь нажал кнопку «Запросить из ЛИС» на форме «Образцы» и ввёл идентификатор необходимого образца). После того как результаты по  заказанным для образца методикам авторизованы, система отправляет их в ЛИС.

Выбор протокола транспортного уровня, выбор режима обмена данными, параметры соединения и другие параметры протокола ASTM можно задать на вкладке «Взаимодействие с ЛИС» формы «Администрирование». Также на этой кладке задаются параметры идентификации методик, а именно:

- код методики;

- коды результатов методики;

- коды возможных значений результатов методики (для результатов типа «Значение из набора»).

# Структура записей ASTM

Ниже приведены таблицы с описанием структуры типовых записей протокола ASTM.

## HEADER RECORD

| Номер | Название поля | Исп. | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Record Type | + | «H» |
| 7.1.2 | Delimiter Def. | + | «¦\^&» |
| 7.1.3 | Message Control ID | - |  |
| 7.1.4 | Access Password | + | Пароль для обмена данными (настраивается на вкладке «Взаимодействие с ЛИС» формы «Администрирование»). |
| 7.1.5 | Sender Name or ID | + | Идентификатор системы для обмена данными (настраивается на вкладке «Взаимодействие с ЛИС» формы «Администрирование»). |
| 7.1.6 | Sender Street Address | - |  |
| 7.1.7 | Reserved Field | - |  |
| 7.1.8 | Senders Phone# | - |  |
| 7.1.9 | Communication parameters | - |  |
| 7.1.10 | Receiver ID | + | Идентификатор ЛИС (настраивается на вкладке «Взаимодействие с ЛИС» формы «Администрирование»). |
| 7.1.11 | Comments/special instructions | - |  |
| 7.1.12 | Processing ID | + | «P» |
| 7.1.13 | Version# | - |  |
| 7.1.14 | Message Date + Time | + | Дата и время отправки сообщения в формате YYYYMMDDHHMMSS. |

## PATIENT INFORMATION RECORD

| Номер | Название поля | Исп. | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Record Type | + | «P» |
| 8.1.2 | Sequence # | + | Порядковый номер записи (согласно протоколу ASTM). |
| 8.1.3 | Practice Assigned Patient ID | + | Идентификатор пациента в системе. |
| 8.1.4 | Laboratory Assigned Patient ID | + | Идентификатор пациента в ЛИС. |
| 8.1.5 | Patient ID | - |  |
| 8.1.6 | Patient Name | + | ФИО пациента в формате «Фамилия^Имя^Отчество». |
| 8.1.7 | Mother's Maiden Name | - |  |
| 8.1.8 | Birthdate | + | Дата рождения пациента формате YYYYMMDD. |
| 8.1.9 | Patient's Sex | + | Пол пациента: «M» - мужской, «F» - женский. |
| 8.1.10 | Patient Race-Ethnic Origin | - |  |
| 8.1.11 | Patient's Address | - |  |
| 8.1.12 | Reserved Field | - |  |
| 8.1.13 | Patient's Phone# | - |  |
| 8.1.14 | Attending Physician ID |  |  |
| 8.1.15 | Special Field 1 | - |  |
| 8.1.16 | Special Field 2 | - |  |
| 8.1.17 | Patient Height | - |  |
| 8.1.18 | Patient Weight | - |  |
| 8.1.19 | Known or Suspected Diagnosis | - |  |
| 8.1.20 | Active Medications | - |  |
| 8.1.21 | Patient's Diet | - |  |
| 8.1.22 | Practice Field 1 | - |  |
| 8.1.23 | Practice Field 2 | - |  |
| 8.1.24 | Admission and Discharge Dates | - |  |
| 8.1.25 | Admission Status | - |  |
| 8.1.26 | Location | - |  |
| 8.1.27 | Nature of Alt. Diag. Code | - |  |
| 8.1.28 | Alt. Diag. Code and Classifications | - |  |
| 8.1.29 | Patient Religion | - |  |
| 8.1.30 | Marital Status | - |  |
| 8.1.31 | Isolation Status | - |  |
| 8.1.32 | Language | - |  |
| 8.1.33 | Hospital Service | - |  |
| 8.1.34 | Hospital Institution | - |  |
| 8.1.35 | Dosage Category | - |  |

## TEST ORDER RECORD

| Номер | Название поля | Исп. | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1 | Record type | + | O |
| 9.1.2 | Sequence # | + | Порядковый номер записи (согласно протоколу ASTM). |
| 9.1.3 | Specimen ID | + | Идентификатор образца. |
| 9.1.4 | Instrument Specimen ID | - |  |
| 9.1.5 | Universal Test ID | + | Код методики, по которой необходимо анализировать образец в формате «^^^Код». |
| 9.1.6 | Priority | - |  |
| 9.1.7 | Requested/Ordered Date and Time | - |  |
| 9.1.8 | Specimen Collection Date and Time | + | Дата взятия биоматериала. |
| 9.1.9 | Collection End Time | - |  |
| 9.1.10 | Collection Volume | - |  |
| 9.1.11 | Collector ID | - |  |
| 9.1.12 | Action Code | - |  |
| 9.1.13 | Danger Code | - |  |
| 9.1.14 | Relevant Clinical Information | - |  |
| 9.1.15 | Date/Time Specimen Received | - |  |
| 9.1.16 | Specimen Descriptor | + | Код биоматериала образца (настраивается на вкладке «Взаимодействие с ЛИС» формы «Администрирование»). |
| 9.1.17 | Ordering Physician | + | Информация о направившей персоне. |
| 9.1.18 | Physician's Telephone Number | - |  |
| 9.1.19 | Users Field No. 1 | - |  |
| 9.1.20 | Users Field No. 2 | - |  |
| 9.1.21 | Lab Field No. 1 | + | Информация о направившей организации. |
| 9.1.22 | Lab Field No. 2 | - |  |
| 9.1.23 | Date/Time Results Reported | - |  |
| 9.1.24 | Instrument Charge to Computer Sys. | - |  |
| 9.1.25 | Instrument Section ID | - |  |
| 9.1.26 | Report Types | - |  |
| 9.1.27 | Reserved Field | - |  |
| 9.1.28 | Location of Specimen Collection | - |  |
| 9.1.29 | Nosocomial Infection Flag | - |  |
| 9.1.30 | Specimen Service | - |  |
| 9.1.31 | Specimen Institution | - |  |

## TEST RESULT RECORD

| Номер | Название поля | Исп. | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 | Record type | + | R |
| 10.1.2 | Sequence # | + | Порядковый номер записи (согласно протоколу ASTM) |
| 10.1.3 | Universal Test ID | + | Код методики, по которой анализировался образец, и результата методики в формате «^^^Код_методики^Код_результата». |
| 10.1.4 | Data or Measurement Value (Result) | + | Значение (авторизованное) результата методики (или код возможного значения (настраивается на вкладке «Взаимодействие с ЛИС» формы «Администрирование») – для результатов типа «Значение из набора»). Если выполнение методики отменено, то данное поле не будет заполнено. |
| 10.1.5 | Units | + | Единицы измерения результата, если они были указаны в методике (обратите внимание, что в зависимости от локализации системы единицы измерения будут присылаться на разных языках). Если выполнение методики отменено, то данное поле не будет заполнено. |
| 10.1.6 | Reference Ranges | - |  |
| 10.1.7 | Result Abnormal Flags | - |  |
| 10.1.8 | Nature of Abnormality Testing | - |  |
| 10.1.9 | Results Status | + | Если выполнение методики отменено, то в данном поле будет находиться символ «X», если данная запись отправлена в ответ на запрос из ЛИС, то в данном поле будет находиться символ «Q», иначе поле не будет заполнено. |
| 10.1.10 | Date systems values/units changed | - |  |
| 10.1.11 | Operator Name/ID# | + | Внешний идентификатор оператора, проводившего тест (настраивается на форме «Пользователи».) |
| 10.1.12 | Date+Time Test Started | + | Дата и время начала теста |
| 10.1.13 | Date+Time Test Completed | + | Дата и время окончания теста |
| 10.1.14 | Instrument ID | - |  |

## REQUEST INFORMATION RECORD

| Номер | Название поля | Исп. | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1.1 | Record type | + | Q |
| 12.1.2 | Sequence # | + | Порядковый номер записи (согласно протоколу ASTM). |
| 12.1.3 | Starting Range ID Number | + | Идентификатор образца, для которого запрашивается информация или «ALL», если запрашивается информация для всех образцов. |
| 12.1.4 | Ending Range ID Number | - |  |
| 12.1.5 | Universal Test ID | + | Код методики, по которой анализировался образец, и результата методики в формате «^^^Код_методики^Код_результата» (используется ЛИС для запроса результатов методики для образца). |
| 12.1.6 | Request Time Limits | - |  |
| 12.1.7 | Beginning Request Results | - |  |
| 12.1.8 | Ending Request Results | - |  |
| 12.1.9 | Physician Name | - |  |
| 12.1.10 | Physician Phone # | - |  |
| 12.1.11 | User field #1 | - |  |
| 12.1.12 | User field #2 | - |  |

## MESSAGE TERMINATOR RECORD

| Номер | Название поля | Исп. | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1.1 | Record type | + | L |
| 13.1.2 | Sequence # | + | Порядковый номер записи (согласно протоколу ASTM) |
| 13.1.3 | Termination Code | + | Код завершения обмена данными. «N» - корректное завершение. «T» - отправитель прервал обмен. «R» - получатель прервал обмен. «E» - неизвестная ошибка обмена данными. «Q» - ошибка в последнем запросе «I» - нет информации для последнего запроса «F» - последний запрос информации обрабатывается |

# Структура сообщений ASTM

Ниже описывается структура сообщений ASTM при импорте заказов на проведение методик из ЛИС и экспорте в ЛИС результатов.

## Импорт заказов из ЛИС

В зависимости от текущего режима обмена данными импорт заказов из ЛИС осуществляется в следующем порядке:

- Single - Импорт заказов из ЛИС не осуществляется, сообщения от ЛИС будут игнорироваться.

- Batch - Импорт заказов осуществляется по команде ЛИС (т.е. ЛИС присылает заказы самостоятельно).

Сообщение ASTM, которое посылает ЛИС системе в данном случае должно иметь следующую структуру:

[HEADER RECORD]

[PATIENT RECORD] – информация о пациенте

[ORDER RECORD] – заказ одной методики для одного образца

[ORDER RECORD]

…

[PATIENT RECORD]

[ORDER RECORD]

[ORDER RECORD]

…

…

[MESSAGE TERMINATOR RECORD]

- Query - Импорт осуществляется во время запроса образца из ЛИС в систему. В это время модействие с ЛИС» должен отправить ЛИС запись «QUERY INFORMATION RECORD» протокола ASTM с запросом информации для образца по идентификтору или для всех образцов.

Структура сообщений при обмене данными между ЛИС и системой в данном случае:

Блок «Взаимодействие с ЛИС» → ЛИС:

[HEADER RECORD]

[QUERY INFORMATION RECORD] – запрос информации по идентификатору или всех образцов (ALL).

…

[MESSAGE TERMINATOR RECORD]

ЛИС → Блок «Взаимодействие с ЛИС»:

[HEADER RECORD]

[PATIENT RECORD] – информация о пациенте

[ORDER RECORD] – заказ одной методики для одного образца

[ORDER RECORD]

…

[PATIENT RECORD]

[ORDER RECORD]

[ORDER RECORD]

…

…

[MESSAGE TERMINATOR RECORD]

## Экспорт результатов в ЛИС

Экспорт результатов методик в ЛИС осуществляется по мере получения и авторизации этих результатов.

Структура сообщения ASTM при экспорте результатов в ЛИС:

[HEADER RECORD]

[PATIENT RECORD] – информация о пациенте

[ORDER RECORD] – информация о заказе методики для образца

[RESULT RECORD] – значение результата методики

[RESULT RECORD]

…

[ORDER RECORD]

[RESULT RECORD]

[RESULT RECORD]

…

…

[PATIENT RECORD]

[ORDER RECORD]

[RESULT RECORD]

[RESULT RECORD]

…

[ORDER RECORD]

[RESULT RECORD]

[RESULT RECORD]

…

…

…

[MESSAGE TERMINATOR RECORD]

ЛИС также может повторно запросить экспорт результатов для образца по методике. В данном случае сообщение ASTM, отправляемое ЛИС, должно иметь следующую структуру:

[HEADER RECORD]

[QUERY INFORMATION RECORD] – запрос информации по идентификатору образца и результата методики

…

[MESSAGE TERMINATOR RECORD]

# Примеры обмена данными

## Отправка заказа на проведение анализа по методикам для образца из ЛИС в систему

H|\^&||PASSWORD|ReceiverID|||||SenderID ||P||

P|1|465|538498434||Иванов^Иван^Иванович||19862809|F|||||

O|1|130000445||^^^METHODIC1|||||||||||BLOOD|||||||||||||||

O|2|029989845||^^^METHODIC2|||||||||||BLOOD|||||||||||||||

L|1

## Отправка результатов методики для образца в ЛИС

H|\^&||PASSWORD|SenderID|||||ReceiverID||P||

P|1|465|538498434||Иванов^Иван^Иванович||19862809|F|||||

O|1|130000445||^^^METHODIC1|||||||||||BLOOD|||||||||||||||

R|1|^^^METHODIC1^TEST1|10.3|ug/dL||||||6546548|20090119084508|20090119092756|

SenderID

R|2|^^^METHODIC1^TEST2|13.43|g/L||||||6546548|20090119084508|20090119092756|Se

nderID

O|2|029989845||^^^METHODIC2|||||||||||BLOOD|||||||||||||||

R|1|^^^METHODIC2||||X||||6546548|||SenderID

L|1

## Отправка запроса на заказы методик для всех образцов в ЛИС

H|\^&||PASSWORD|SenderID|||||ReceiverID||P||

Q|1|ALL||||||||||

L|1

## Отправка запроса на заказы методик для конкретного образца в ЛИС

H|\^&||PASSWORD|SenderID|||||ReceiverID||P||

Q|1|029989845|||||||||||

L|1

## Отравка запроса на повторный экспорт результата методики из ЛИС

H|\^&||PASSWORD|ReceiverID|||||SenderID||P||

Q|1|029989845||^^^METHODIC2^TEST1|||||||||

L|1