Инсталляция прибора LineGene9660.

Прибор и компьютер подключаются к сети через источник бесперебойного питания (ИБП) /при наличии/.

За задней стенкой прибора  должно быть свободное место (около 30 см).

Необходимо выкрутить «фиксирующий штырь»  (правая стенка прибора) и вкрутить его в гнездо на задней стенке прибора (в нижней части слева).

Для присоединения прибора к компьютеру возможно использовать кабели с USB или с RS232С разъемами.  К прибору кабель присоединяется через блок, имеющий два фиксирующих болта. Переключатель на блоке должен стоять в положении «Normal».

Включение прибора – сначала выключатель на задней стенке прибора, затем кнопка на передней панели внизу (загорается зеленым цветом). Выключение – в обратной последовательности.

Открытие реакционного блока осуществляется кнопкой «Open». Закрытие – вручную – задвинуть блок до фиксации.

Внутрь реакционного блока необходимо поместить резиновую рамку (зачастую она уже установлена  – проверить наличие).

Реакционный блок необходимо очистить (продуть) от пыли с помощью груши (в комплекте к прибору).  Рекомендовать пользователю регулярно осуществлять очистку.

На компьютер необходимо установить ПО FRTM и пакет методик. (В том случае, если ПО не было установлено заранее).

В ПО FRTM необходимо выставить значения «Custom Gain» (коэффициенты усиления флуоресцентного сигнала). Значения «Custom Gain» индивидуальны для каждого амплификатора и указаны во вкладыше внутри папки с инструкцией к прибору.

Вкладыш.

Выставление гейнов для приборов LineGene.

В ПО FRTM во вкладке «Администрирование → Настройки → Настройка драйверов», в окне «Модели устройств» при выборе прибора «LineGene» возможно выставить значения «Custom Gain» для каналов. После выставления значений необходимо нажать кнопку «Сохранить» в нижней правой части окна. По умолчанию выставлены значения для всех каналов «1».