ООО «ИнтерЛабСервис»

ИНСТРУКЦИЯ
по установке и настройке программы FRT-Manager

Москва 2014

Оглавление

Проверка операционной системы на соответствие требованиям к установке ПО FRT-Manager	3

Версия и параметры операционной системы, проверка вручную	3

Проверка параметров системы с использованием утилиты ESET SysInspector	5

Проверка системы с помощью утилиты ScanUtil	7

Проверка параметров монитора	9

Проверка прав пользователя	9

Отключение контроля учетных записей пользователя	10

Отключение Защитника Windows	11

Проверка компьютера на наличие вирусов	11

Отключение антивирусного ПО	12

Проверка наличия установленных баз данных MySQL	12

Проверка параметров питания USB-портов	14

Проверка операционной системы на наличие критических ошибок	15

Проверка системного диска на наличие ошибок	16

Создание резервной копии файлов пользователя	17

Проверка версий установленного ПО прибора CFX-96	17

Установка ПО FRT-Manager	19

Установка драйвера прибора Rotor-Gene6000/Q	22

Установка драйвера прибора CFX-96	24

Установка драйвера прибора iQ5	27

Установка драйвера прибора ДТ-96	29

Запуск и активация программы FRT-Manager	31

Импорт пакета методик	33

Настройка программы	34

Общие настройки	34

Идентификатор образца	36

Работа с FRT-Manager в виртуальном режиме	37

Прибор Rotor-Gene 6000/Q	37

Прибор iQ5	38

Прибор CFX-96	39

Прибор DT-96	40

Проверка операционной системы на соответствие требованиям к установке ПО FRT-Manager

Версия и параметры операционной системы, проверка вручную

Перед установкой программного обеспечения следует убедиться в том, что компьютер соответствует требованиям для обеспечения правильной работы. Для этого следует посмотреть характеристики системы в расположении: Панель управления - Система и безопасность - Система или нажать правой кнопкой мыши на значок «Мой компьютер» и выбрать вкладку Свойства.

Далее вы увидите информацию о типе операционной системы, процессоре, оперативной памяти

Издание Windows – Название системы,

Тип системы – разрядность.

Процессор- тип процессора,

GHz – частота процессора,

Установленная память (ОЗУ) – объём оперативной памяти.

Далее следует сравнить полученные вами данные с требованиями к системе:

1. Процессор аналог Intel Pentium IV или выше, не менее 1,8 ГГц.

2. Оперативная память – НЕ МЕНЕЕ 1 ГБ!

3. Жёсткий диск - не мене 40 Гб свободного места на диске С.

| Операционная система | Совместимость с ПО FRT-Manager |
| --- | --- |
| Windows NT | НЕ СОВМЕСТИМА |
| Windows 2000 | НЕ СОВМЕСТИМА |
| Windows Millennium (Windows ME) | НЕ СОВМЕСТИМА |
| Windows XP | Совместима |
| Windows Vista | Совместима |
| Windows 7 32-bit (32-разрядная) | Совместима |
| Windows 7 64-bit (64-разрядная) | НЕ СОВМЕСТИМА |
| Mac OS | НЕ СОВМЕСТИМА |

ПО FRT-Manager может быть установлено только на диск С:\ в папку Program Files. Чтобы осуществить инсталляцию необходимо проверить необходимый свободный объём на диске C:\. Для этого необходимо открыть «Мой компьютер» и посмотреть свободный объём на диске C:\.

Убедитесь, что операционная система Windows установлена на диск С и есть папка Program Files. Открыть диск С:\ двойным кликом, убедиться, что на диске есть папка Program Files.

В случае, если операционная система Windows установлена на другие диски, например D:\ или др., то ПО FRT-Manager установлено НЕ БУДЕТ.  В этом случае требуется переустановка операционной системы.

Проверка параметров системы с использованием утилиты ESET SysInspector

Запустить утилиту ESET SysInspector (можно бесплатно скачать по ссылке http://www.esetnod32.ru/download/utilities/sysinspector/) для проверки характеристик операционной системы. Данная утилита не требует установки и прав администратора.

После развертывания утилиты, просмотреть характеристики системы на соответствие системным требованиям ПО FRT-manager в разделе Сведения о системе/Основные сведения.

Версия ОС – Название операционной системы, разрядность

Наименование процессора - тип процессора, частота ГГц

Всего памяти – объём оперативной памяти, МБ

Объем жесткого диска можно посмотреть в разделе Сведения о системе - Логические диски:

Далее следует сравнить полученные вами данные с требованиями к системе:

1. Процессор аналог Intel Pentium IV или выше, не менее 1,8 ГГц.

2. Оперативная память – НЕ МЕНЕЕ 1 ГБ (1024 МБ)!

3. Жёсткий диск - не мене 40 Гб свободного места на диске С.

| Операционная система | Совместимость с ПО FRT-Manager |
| --- | --- |
| Windows NT | НЕ СОВМЕСТИМА |
| Windows 2000 | НЕ СОВМЕСТИМА |
| Windows Millennium (Windows ME) | НЕ СОВМЕСТИМА |
| Windows XP | Совместима |
| Windows Vista | Совместима |
| Windows 7 32-bit (32-разрядная) | Совместима |
| Windows 7 64-bit (64-разрядная) | НЕ СОВМЕСТИМА |
| Mac OS | НЕ СОВМЕСТИМА |

ПО FRT-Manager может быть установлено только на диск С:\ в папку Program Files. Вернитесь в раздел Сведения о системе – Основные сведения  и убедитесь, что операционная система Windows установлена на диск С:\ - «Путь к системе Windows» – C:\Windows и «Путь к программным файлам» -  С:\Program Files.

В случае, если операционная система Windows установлена на другие логические диски, например D:\ или др., то ПО FRT-Manager установлено НЕ БУДЕТ.  В этом случае требуется переустановка операционной системы.

Проверка системы с помощью утилиты ScanUtil

Запустите утилиту ScanUtil, дважды кликнув на ярлык программы

Операционная система может выдать запрос на подтверждение запуска приложения с непроверенной цифровой подписью. Нажмите кнопку «Запустить».

После запуска программы выберите режим проверки  операционной системы «Проверка Windows перед установкой FRT-manager» и нажмите кнопку «Продолжить»

Утилита проверит операционную систему на соответствие требованиям к установке FRT-manager и сформирует отчет.

Параметры, которые соответствуют системным требованиям будут отмечены - , несоответствующие - , параметры, которые не удалось проверить -.

Параметры, которые не удалось проверить с помощью утилиты ScanUtil необходимо проверить вручную.

В случае,  если какие-либо параметры операционной системы не соответствуют требованиям к установке, то необходимо принять меры по их устранению (отключить контроль учетных записей, предоставить пользователю права администратора, закрыть посторонние приложения и т.д.)

Проверка параметров монитора

Монитор компьютера должен иметь разрешение не менее 1024х768 для корректного отображения графики.

Параметры монитора можно проверить в расположении Пуск-Панель управления-Экран-Настройка параметров экрана.

Проверка прав пользователя

Для установки и работы с ПО FRT-Manager ОБЯЗАТЕЛЬНО требуются ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА Windows.

Посмотреть установлены ли права администратора для данной учетной записи Windows: Пуск – Панель управления – Учетные записи пользователей – Управление учётными записями пользователя.

Имя пользователя соответствует логину пользователя при загрузке Windows, группа – соответствует правам пользователя.

Если Вы вошли в систему под учетной записью, которая не обладает правами администратора, то перед началом установки ПО FRT-Manager необходимо выйти из системы или перезагрузить Windows и зайти снова под пользователем с правами администратора.

Для дальнейшей работы с ПО FRT-Manager также необходимо заходить  только под учетной записью с правами администратора. Если логин и пароль пользователя с правами администратора не известен, или нет разрешения на работу с Windows с правами администратора,  необходимо обратиться к местному системному администратору и объяснить, что для установки и работы с ПО FRT-Manager необходимы исключительно права администратора. (Необходимо завести нового пользователя или выделить отдельный компьютер для работы с ПО FRT-Manager, если требования, необходимые для ПО не согласуются с общими требованиями работы лаборатории).

Отключение контроля учетных записей пользователя

При инсталляции ПО FRT-Manager на 32-разрядную версию Windows 7 контроль учётной записи следует отключить: Пуск – Панель управления – Учётные записи пользователя – Изменение параметров контроля учётных записей пользователя. Переместить ползунок вниз. Для применения изменений необходимо ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ КОМПЬЮТЕР.

При работе на Windows Vista отключение контроля учетных записей находится в расположении: Пуск – Панель управления – Учётные записи пользователя – выбрать «Включение или отключение контроля учётных записей пользователя (UAC)». Убрать галочку с использования контроля учётной записи – нажать ОК.  Для применения изменений необходимо ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ КОМПЬЮТЕР.

Отключение Защитника Windows

Нажмите кнопку «Пуск» и в строку поиска введите «Защитник Windows». запустите Защитника и выберите вкладку «Программы»

Далее перейдите в раздел «Параметры» и во вкладке «Администратор» снимите галочку «Использовать эту программу» и нажмите кнопку «Сохранить». Появится сообщение о том, что программа отключена.

Проверка компьютера на наличие вирусов

Запустите антивирусную программу, установленную программу и запустите полное сканирование системы. В случае если обнаружены вирусы, следуйте инструкциям антивирусной программы.

Если антивирусная программа на компьютере отсутствует – устанавливаем демо-версию антивирусной программы ESET NOD32 Smart Security 7 (можно скачать по ссылке http://www.esetnod32.ru/download/home/trial/ ) и запускаем сканирование системы. Удаляем обнаруженные угрозы. Для удаления некоторых угроз может потребоваться перезагрузка системы, следуйте инструкциям антивирусной программы.

Внимание! Антивирусное ПО ESET NOD32 Smart Security 7 блокирует запуск приборов программой FRT-Manager. После завершения сканирования системы данное антивирусное ПО необходимо удалить и перезагрузить компьютер!

Отключение антивирусного ПО

Если для операционной системы Windows установлена антивирусная защита, на время инсталляции ПО её необходимо ОТКЛЮЧИТЬ. Для дальнейшей работы с ПО FRT-Manager отключение антивирусной защиты не требуется.

Отключение Антивируса Касперского при инсталляции  является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!

Если используется антивирусное ПО Dr.Web, то возможна установка без отключения антивируса. Для отключения  антивирусной защиты, необходимо кликнуть на значок антивируса в панели задач, и в меню антивирусной программы выбрать «отключить защиту/приостановить защиту».

Пример отключения защиты антивируса Dr.Web:

Кликнуть на значок антивируса Dr.Web-выбрать отключить самозащиту.

Далее для отключения самозащиты ввести код и нажать кнопку «отключить»

Если для отключения антивируса нужно ввести код, известный только системному администратору, то сообщить системному администратору о необходимости отключения антивируса на время установки ПО FRT-Manager.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПО FRT-Manager, АНТИВИРУСНОЕ ПО, необходимо ВКЛЮЧИТЬ . Включение антивируса аналогично его отключению.

Проверка наличия установленных баз данных MySQL

Перед установкой ПО FRT-Manager необходимо убедиться, что на компьютере не установлены базы данных MySQL, их наличие приводит к конфликтам при установке ПО FRT Manager, т.к. ПО FRT Manager устанавливает собственную базу данных MySQL. При наличии базы данных MySQL необходимо её удалить самостоятельно или при помощи местного системного администратора.

Чтобы проверить наличие базы данных MySQL  следует обратиться к списку установленного программного обеспечения: Пуск – Панель управления – Программы – Программы и компоненты – Список «Удаление и изменение программы». Наличие в списке строки MySQL Server свидетельствует о наличии базы данных.

Для самостоятельного удаления базы данных MySQL, удалить из списка программ MySQL Server. Далее в поиске по операционной системе (по кнопке «Пуск») ввести «MySQL» и запустить поиск, система найдёт все имеющиеся записи с MySQL, их нужно удалить.

Проверка параметров питания USB-портов

Для проверки параметров электропитания прейдите в раздел Пуск – Панель управления – Электропитание.  Открывшемся окне для текущего плана электропитания выберите пункт «Настройка плана электропитания».

В настройке плана электропитания установите время отключения дисплея и время перевода компьютера в спящий режим не менее 3 (трех) часов (максимальная длительность программы амплификации)

Далее перейдите в раздел «Изменить дополнительные параметры  питания».

Во вкладке параметры USB – Параметр временного отключения USB-порта установите значение «Запрещено».

Проверка операционной системы на наличие критических ошибок

Проверяем операционную систему на наличие критических ошибок. Для этого необходимо зайти в раздел администрирования по пути Пуск/Панель управления/Администрирование/Просмотр событий. Для Windows 7 необходимо выбрать пункт «Журнал Windows».

Далее выбираем журнал «Система», кликаем на верхнее в списке событие один раз (выделяем) и нажимаем сочетание клавиш «Ctrl+F» в открывшемся окне поиска задаем поиск событий с упоминанием «kernel32», «kernelbase», «MpSigDwn» (в поисковый запрос вводить без кавычек!).

Аналогичную процедуру повторяем для журнала «Приложение». При обнаружении сообщений об ошибках или предупреждений с упоминанием библиотек kernel32.dll, KERNELBASE.dll, MpSigDwn.dll установка ПО FRT-Manager ЗАПРЕЩЕНА! Пользователю необходимо сообщить о наличии ошибок в операционной системе.

Проверка системного диска на наличие ошибок

Эта процедура может занять 2-3 часа и является опциональной (при наличии запаса свободного времени). В случае, если были найдены и удалены вирусы проверка обязательна! Выбираем Мой компьютер – диск C:\ - Свойства – Сервис – Выполнить проверку, поставить галочку «Проверять и восстанавливать поврежденные сектора», нажать кнопку «Запуск».

Система выдаст предупреждение о невозможности проверки диска, который в данный момент используется. Нажать кнопку «Расписание проверки», закрыть все программы и перезагрузить компьютер. В процессе загрузки начнется проверка диска.

Создание резервной копии файлов пользователя

Во избежание потери данных, создаём на съемном носителе копии файлов пользователя. Необходимо скопировать папки из расположений:

C:\Program Files\Rotor-Gene 6000 Software – для Rotor-Gene 6000/Q

C:\Program Files\Bio-Rad – для iQ5 и CFX-96

C:\Program Files\Dna-Technology – для ДТ-96

FRT-manager – выгружаем весь существующий архив постановок – Завершенные постановки – Ctrl+A (выделить все постановки) – Экспортировать. Все постановки будут выгружены единым архивом в виде файла с расширением .rdt

Проверка версий установленного ПО прибора CFX-96

Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку программы на рабочем столе. В контекстном меню выберите пункт «Свойства». В открывшемся окне в графе «Комментарий» будет указана версия программного обеспечения прибора.

Внимание! Установка ПО FRT-Manager допускается только в том случае, если на компьютере установлена версия Bio-Rad CFX-Manager 2.1

Если на управляющем компьютере установлена другая версия Bio-Rad CFX-Manager (например, 1.0, 1.5, 1.6 и др.), обратитесь в Группу поддержки по оборудованию, реагентам и программному обеспечению.

Установка ПО FRT-Manager

Все необходимые файлы с инсталляторами, обновлениями и пакетом методик вы сможете найти на диске с программным обеспечением. Устанавливать следует только актуальную (самую последнюю версию) программного обеспечения. Название версии указано в названии инсталлятора, например setupRTManager2.0. На данный момент актуальной версией является  FRT-Manager 2.0

Шаг 1. Запустите инсталлятор FRT-Manager: для этого откройте папку Инсталляторы, запустите файл setupRTManager2.0. После активации инсталлятора на экране появится окно установщика. Запустите установку, нажав кнопку «Далее».

Шаг 2. На экране появится текст лицензионного соглашения. Внимательно прочтите текст соглашения, поставьте галочку в поле «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее» для продолжения установки.

Текст лицензионного соглашения на бумажном носителе находится в конверте с установочным диском. В случае, если Вы не согласны с условиями лицензионного соглашения, прекратите установку программы FRT-Manager нажав кнопку «Отмена».

Шаг 3. После принятия условий лицензионного соглашения, работа установщика будет продолжена и на экране появится выбор расположения папки для установки. НЕ МЕНЯЙТЕ расположение папки для установки. Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее».

Шаг 4. Программа установки предложит создать папку программы в меню «Пуск». Для продолжения нажмите кнопку «Далее».

В случае, если Вы не желаете создавать папку программы FRT-Manager в меню «Пуск», перед продолжением установки поставьте галочку «Не создать папку в меню «Пуск»

Шаг 5. Программа установки FRT Manager предложит установить драйвер того прибора, который будет использован для работы. Для этого отметьте галочкой необходимый прибор и нажмите кнопку «Далее».

ВНИМАНИЕ!!!

- Не следует устанавливать драйверы тех приборов, которые не подключены к данному компьютеру и которыми не планируется пользоваться.

- К одному FRT-Manager могут быть подключены несколько разных приборов (RG, iQ5, CFX96) и программа сможет ими управлять по очереди.

- Если необходимо подключить несколько одинаковых приборов (2 iQ5 или 2 RG), то для каждого прибора необходим свой компьютер с ПО FRT-Manager.

ПО FRT Manager НЕ РАБОТАЕТ одновременно с НЕСКОЛЬКИМИ приборами!

- Если на вашем компьютере уже установлен драйвер данного прибора, то его следует установить заново.

Установка драйвера прибора Rotor-Gene6000/Q

Выберите из списка установку драйвера прибора Rotor-Gene 6000. При появлении сообщения о готовности к установке нажмите кнопку «Далее».

Появится сообщение об установке MySQL. Нажмите кнопку «Next» При появлении сообщения об установке MySQL Server Для продолжения нажмите кнопку «Next»

После завершения установки появится окно с предложением запустить программу. Снимите галочку в поле «Запустить FRT-Manager» и нажмите кнопку «Завершить» для завершения установки и запуска FRT-Manager

После завершения загрузки следует запустить программу прибора (iQ5 или RotorGene 6000/Q). Если при запуске ПО RotorGene 6000/Q требуется ввести серийный номер – ввести серийный номер прибора.

ВНИМАНИЕ!!!

При инсталляции драйвера прибора Rotor-Gene может появиться сообщение с уведомлением о деинсталляции существующей версии программы. В этом случае необходимо ПОДТВЕРДИТЬ деинсталляцию существующей версии. Данные пользователя при этом сохраняются.

Установка драйвера прибора CFX-96

Выберите в списке драйвер для прибора CFX96 и нажмите кнопку «Далее»

Появится окно с сообщением о готовности к установке. Нажмите кнопку «Далее».

Появится сообщение об установке MySQL. Для продолжения нажмите кнопку «Next»

Появится сообщение об установке MySQL Server. Для продолжения нажмите кнопку «Next»

Появится окно установщика программы CFX Manager.Для продолжения нажмите кнопку «Next».

В открывшемся окне выберите пункт «Модифицировать» - «Modify» и нажмите кнопку «Далее»

Появится окно с выбором опций. Ничего не изменяя, нажмите кнопку «Далее».

Появится окно с сообщением о готовности к модификации программы. Нажмите кнопку «Install» для продолжения установки

Появится окно с сообщением о завершении установки. Нажмите кнопку «ОК»

Установка драйвера прибора iQ5

Выберите в списке драйвер для прибора iQ5 и нажмите кнопку «Далее»

Появится окно с сообщением о готовности к установке. Нажмите кнопку «Далее» для продолжения

Появится сообщение об установке MySQL. Для продолжения нажмите кнопку «Next»

Появится сообщение об установке MySQL Server Для продолжения нажмите кнопку «Next»

После завершения установки появится окно с предложением запустить программу. Нажмите кнопку «Завершить» для завершения установки и запуска FRT-Manager

Установка драйвера прибора ДТ-96

При появлении окна с дополнительными инсталляторами поставьте галочку напротив прибора ДТ96

Появится окно с сообщением о готовности к установке. Нажмите кнопку «Далее» для продолжения

Появится сообщение об установке MySQL. Для продолжения нажмите кнопку «Next» . При появлении сообщения об установке MySQL Server Для продолжения нажмите кнопку «Next»

Выберите язык, который будет использован процессе установки программы и нажмите «ОК» и запустите установку программы ДТ96 нажав кнопку «Далее»

При появлении запросов в процессе инсталляции нажимайте кнопку «Далее». Не меняйте расположения папок, предложенные по умолчанию.

После завершения установки драйвера прибора нажмите кнопку «Завершить».

Запуск и активация программы FRT-Manager

Шаг 1. Запустите программу FRT-Manager для этого дважды щелкните ярлык программы на рабочем столе

Шаг 2. При первом запуске программы появится сообщение с предложением о регистрации версии.

Шаг 3. Для активации программы необходимо заполнить регистрационную форму. При наличии соединения с Интернет активация произойдет автоматически после заполнения формы.

При наличии подключения к Интернет регистрация и активации программы произойдет автоматически.

Шаг 4. В случае, если подключение к Интернет отсутствует, то необходимо сохранить файл с регистрационной информацией и переслать его по адресу 
frt-manager@ilslab.ru с пометкой «Заявка на активацию» для получения ключа активации

ВНИМАНИЕ!!! В случае отказа от активации, программа будет работать в течение 10 дней с сохранением полного функционала, затем перейдет в режим просмотра данных без возможности создания новых постановок.

Шаг 5.

Введите код активации, полученный в ответ на ваше сообщение по электронной почте.

Шаг 6. После запуска программы введите имя пользователя и пароль.

Имя пользователя: 1

Пароль: 1

Импорт пакета методик

При первом запуске программы необходимо загрузить файл с методиками. Для этого кликните вкладку «Администрирование», кнопка «Методики» и выберите вариант «Загрузить из файла». В корневом каталоге инсталляционного диска выберите папку «Методики» и выберите файл «metodics.mca».

Шаг 8.  Выберите язык, с которым будут импортироваться методики

Шаг 9. Если Вы используете ограниченный спектр тестов, то можно отключить методики, которые не будут использоваться. Для этого следует выбрать ненужные  методики и нажать кнопку «Отключить»

Настройка программы

Для настройки системы перейдите на вкладку «Администрирование» в раздел «Настройки» и выберите кладку «Общие настройки».

Общие настройки

В данной закладке администратор может настроить параметры работы пользователей.

- Отображать данные пациента – включение данной опции позволяет регистрировать информацию о пациенте  базе данных, изменять, удалять информацию,  настроить доступ к информации о пациенте. Если Вы не планируете вести базу данных пациентов – не включайте эту опцию.

- Использовать упрощённый режим ввода образцов - включение режима позволяет вводить только числовые идентификаторы образцов по порядку согласно выделенным позициям в реакционном блоке. Данная функция позволяет крайне быстро работать с системой, но при ее использовании отсутствует возможность ведения базы данных образцов и/или пациентов , а также невозможно прослеживать образцы.

- Использовать штрих-коды для регистрации серии – позволяет вводить номера образцов и считывать параметры серии наборов реагентов с использованием сканера документации. Если сканеры штрих-кодов не используются, не включайте данную опцию. Сканеры штрих-кодов работают ТОЛЬКО при АНГОЛОЯЗЫЧНОЙ РАСКЛАДКЕ клавиатуры на компьютере. Поэтому при активации данной функции необходимо выбрать Английский язык в списке «Язык интерфейса».

- Фильтровать данные по пользователю – отображает все данные: образцы,  постановки, результаты, полученные только тем пользователем FRT-Manager, который запустил ПО в данный момент.

- Запрещать запускать постановку с зарезервированными позициями – запрещает запуск постановки, в случае если не указаны идентификаторы образцов и/или не расставлены контроли.

После настройки параметров необходимо нажать кнопку СОХРАНИТЬ!

Идентификатор образца

В данной вкладке  настраиваются параметры ввода идентификатора образца – количество символов в идентификаторе, использование префиксов и суффиксов.

Префикс – постоянная часть идентификатора, общая для нескольких образцов (например, дата, слово, код лаборатории и т.д.). Ставится ПЕРЕД номером образца. Длина – количество символов, 0 – количество символов неограниченно.

Номер – сам образец. Длина – количество символов в номере образца.

Суффикс  - постоянная часть идентификатора, общая для нескольких образцов (например, дата, слово, код лаборатории и т.д.). Ставится ПОСЛЕ номера образца. Длина – количество символов, 0 – количество символов неограниченно.

Использовать  - будет использован в идентификаторе образца

Символ, дополняющий номер образца  - последовательность символов, которая будет ДОПОЛНЯТЬ все номера образцов до количества символов, указанных в длине номера.

Автоматически генерировать префикс – префикс является текущей датой в формате ДДММГГ

Рабочий период в днях  - количество дней, в течение которых номер является уникальным

Работа с FRT-Manager в виртуальном режиме

Использование программы FRT-managerв виртуальном (демонстрационном) режиме позволяет использовать весь функционал программы за исключением функции запуска прибора. При создании новой постановки при нажатии кнопки «Запустить» программа вместо запуска прибора предложит выбрать файл с результатами постановки, полученными в резидентном программном обеспечении прибора. Данная функция позволяет производить обработку файлов, полученных на приборах без использования ПО FRT-Manager.

Прибор Rotor-Gene 6000/Q

Для использования ПО FRT Manager только в виртуальном режиме с  драйвером Rotor-Gene 6000/Q закройте ПО FRT-Manager и запустите резидентное программное обеспечение прибора Rotor-Gene 6000/Q.

В меню «Файл» выберите пункт «Установка» и в раскрывшемся окне поставьте галочку в поле «Виртуальный режим» и нажмите «ОК». Дополнительных настроек ПО FRT-Manager не требуется

При необходимости использования прибора для проведения постановок (в том числе и без использования ПО FRT-Manager) снимите галочку в поле «Виртуальный режим»

Прибор iQ5

Для работы в виртуальном режиме с использованием прибора iQ5 необходимо перейти в меню «Администрирование», выбрать раздел «Настройки» вкладка «Настройка драйверов».

Выделите устройство, однократно кликнув по названию левой кнопкой мыши. Наименование устройства должно выделиться синим цветом, и в окне справа покажется список доступных каналов.

Поставьте галочку в пункте «Режим эмуляции» и нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости проведения реальных постановок, снимите галочку «Режим эмуляции», повторив вышеописанную процедуру, и нажмите кнопку «Сохранить»

ВНИМАНИЕ! Для работы в виртуальном режиме после КАЖДОГО обновления ПО FRT Manager, необходимо настраивать виртуальный режим описанным способом.

Прибор CFX-96

Для работы в виртуальном режиме с использованием прибора CFX-96 необходимо перейти в меню «Администрирование», выбрать раздел «Настройки» вкладка «Настройка драйверов».

Выделите устройство, однократно кликнув по названию левой кнопкой мыши. Наименование устройства должно выделиться синим цветом, и в окне справа покажется список доступных каналов.

Поставьте галочку в пункте «Режим эмуляции», введите серийный номер прибора (появляется в верхнем левом углу дисплея прибора) и нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости проведения реальных постановок, снимите галочку «Режим эмуляции», повторив вышеописанную процедуру, и нажмите кнопку «Сохранить»

ВНИМАНИЕ! Для работы в виртуальном режиме после КАЖДОГО обновления ПО FRT Manager, необходимо настраивать виртуальный режим описанным способом.

Прибор DT-96

Для работы в виртуальном режиме с использованием прибора DT-96 необходимо перейти в меню «Администрирование», выбрать раздел «Настройки» вкладка «Настройка драйверов».

Выделите устройство, однократно кликнув по названию левой кнопкой мыши. Наименование устройства должно выделиться синим цветом, и в окне справа покажется список доступных каналов.

Поставьте галочку в пункте «Режим эмуляции» и нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости проведения реальных постановок, снимите галочку «Режим эмуляции», повторив вышеописанную процедуру, и нажмите кнопку «Сохранить»

ВНИМАНИЕ! Для работы в виртуальном режиме после КАЖДОГО обновления ПО FRT Manager, необходимо настраивать виртуальный режим описанным способом.