Установка программы FRT-Manager на Windows 7

1. Перед началом установки программы необходимо проверить соответствие компьютера системным требованиям – не менее 1 Гб оперативной памяти, процессор – аналог Intel Pentium IV или выше (не менее 1,8 ГГц), не мене 40 Гб свободного места на диске, для корректного отображения графики – монитор разрешением не менее 1024х768.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА КОМПЬЮТЕР, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СИСТЕМНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, так как это приведет к «зависанию» системы во время работы прибора и потере данных.
2. Убедиться, что система 32-разрядная (системное требование к прибору RotorGene), так как для 64-разрядных
3. Перед установкой убедиться, что на компьютере установлено .NET Framework 3.5 SP1, отсутствуют пользовательские ограничения и русификаторы системы (спросить у системного администратора), разрешено обновление системы, у пользователя есть права администратора. На время установки отключить антивирусную защиту (особенно антивирус Касперского).
4. Создать контрольную точку восстановления системы.
5. Отключить контроль учетных записей пользователя, отключить защитника Windows
6. В случае отсутствия на компьютере .NET Framework 3.5 SP1, то следует инсталлировать эту программу, запустив «**dotnetfx35.exe**». Программа установки имитирует подключение к Интернету и обновление системы. ВНИМАНИЕ! В ДИСПЕТЧЕРЕ ЗАДАЧ РАБОТА ИНСТАЛЛЯТОРА НЕ ОТРАЖАЕТСЯ. УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЯ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ БОЛЕЕ 30 МИНУТ! После установки требуется перезагрузка компьютера.
7. Запустить **setupRTManager.exe**, который выполнит следующие действия:
	1. Установит Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2007
	2. Установит MySQL Server 5.1
	3. Настроит MySQL Server и восстановит бэкап базы данных rotor\_db\_dbo
	4. Установит MySQL .NET Connector 6.2
	5. Запустит Application\setup.exe, который установит Microsoft Report Viewer и Windows Installer 3.1, а также непосредственно FRT-Manager

ВНИМАНИЕ! ВЫБРАТЬ ИНСТАЛЛЯТОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОБНОВЛЕНИЯ (ЛОКАЛЬНОГО ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ)

1. После установки программы вставить USB-ключ и проверить – запускается ли программа. В случае если не устанавливается драйвер USB-ключа – запустить установку драйвера вручную.
2. После успешного запуска программы FRT-Manager, запускаем установку драйвера прибора RG – инсталлятор **setupR6000.** Во время установки необходимо подтвердить деинсталляцию существующей версии программы.
3. После завершения установки – запустить программу и проверить настройки драйвера прибора. В случае если установка программы для RotorGene производится впервые, и прибора нет, то, не запуская FRT-Manager, запустить программу RotorGene, ввести серийный номер прибора (любые шесть цифр) и перевести программу в виртуальный режим.
4. Запустить программу FRT-Manager и импортировать методики, по пути **Администрирование – Методики – Из файла.**